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Návod k použití
Dočasný cement na bázi pryskyřice obsahující fluorid, chlorhexidin a dusičnan draselný, bez eugenolu 
INDIKACE: 
• Dočasné cementování korunek, můstků, inlayí, onlayí a trvalých náhrad. 
VLASTNOSTI:
· ProviTemp má vynikající průtok, který umožňuje snadné a úplné usazení náhrady.
· Je dostatečně odolný proti deformaci během žvýkání. 
· Snadné odstranění přebytků materiálu
· neobsahuje esenciální oleje, takže nepoškozuje provizorní korunky. 
· Je vysoce kompatibilní s trvalými cementy. 
NÁVOD K POUŽITÍ: 
1) Zkompletujte přípravu zubu a zhotovení provizoria před vytlačením cementu. 2) Osušte a izolujte připravený zub. Dávejte pozor, aby nedošlo k nadměrnému vysušení preparace. 3) Odstraňte kryt z dvou-složkové Automix stříkačky a dejte stranou. Vytlačte velmi malou část nemixovaného materiálu, aby se zajistil rovnoměrný tok z obou složek stříkačky (báze a katalyzátoru). 4) Umístěte mísící kanylu na stříkačku a uzavřete otočením o čtvrt otáčky. 5) Vytlačte tenkou vrstvu namixovaného cementu na čistý vnitřní povrch provizoria. Máte k dispozici přibližně 45 vteřin po vytlačení namixovaného cementu. 6) Pevně usaďte dočasnou náhradu na dané místo. Počáteční gelové vytvrzení se objeví během 1,5 - 2 minut po usazení. Čištění přebytečného cementu by mělo být zahájeno bezprostředně po fázi gelového vytvrzení. 7) K závěrečnému vytvrzení cementu dochází mezi 2,5 až 3 minutami po usazení dočasné náhrady. 
TECHNICKÁ DATA: Pracovní doba: 1 min 30 s* Čas tuhnutí: 4 min* *Tyto údaje byly získány za ideálních mísících podmínek: 24°C (75°F) a 40% - 60% relativní vlhkosti. 
DOPORUČENÍ / VAROVÁNÍ: Někteří jedinci mohou být citliví na tento produkt. Pokud nastane alergická reakce, přestaňte jej okamžitě používat. Pacient by se měl poradit s lékařem. 
HLAVNÍ SLOŽKY: Fluorid • Chlorhexidin • Dusičnan draselný • Metakryláty • Uretan dymetakrylát • Polymerační aktivátor. 
SKLADOVÁNÍ: Uchovávejte v chladu. 
Pouze pro použití ve stomatologii.
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